上海越平科学仪器有限公司

地址：上海徐汇区黄石路27号         http://www.shyueping.com

邮编：200232                        E-mail: zkm@shyueping.com

电话：021-54356900                  传真：021-54357447

沪制00000221号

使用说明书

——YP/JY系列

电子天平

上海越平科学仪器有限公司

Shanghai Yueping scientific instrument Co.,Ltd

4.  如需取下天平上的圆秤盘，请将秤盘按顺时针方向转动后再取下，

切勿将秤盘往上硬拔，以免损坏传感器。

- 配套件：

电子天平主机                 1台

说明书                       1份

合格证/装箱单                1份

秤盘                         1只

电源适配器(或电源线)             1个

标准砝码（3000g以上的，砝码为选购件）    1只

注：本说明书的有关内容可能因产品更新而变化，若与实物有差异，以实物为准，恕不另行通知

上海越平科学仪器有限公司生产的YP/JY型电子天平是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。它具有计数、百分比、RS232，去皮重、自校、记忆、故障显示等功能。越平电子天平称量准确，快速稳定，操作简单，功能齐全，适用于工业、农业、商业、学校、科研等单位作快速测定物体的质量和数量。

技术参数

一、操作准备

1.将天平置于稳定、平整的地方，应避免震动、阳光照射、气流及强     电磁波干扰。

2.天平侧立，会看见底部箭头所指方向有螺丝，该螺丝为定位传感器螺丝，向逆时针方向旋转螺丝，旋转至和外壳平行，即使传感器置于工作位置。

3.使用环境：温度界限：5(C ～35(C       温度波动：≤5(C/h

相对湿度：50(～85(

- 开机

1.将电源适配器或电源线一端插入天平电源输入口,另一端接入交流220V电压。

2.打开天平电源开关，依次显示“8.8.8.8.8.8.”、“最大称量值”、“S-CAL”。最后显示“0”或“0.0”或“0.00” 或“0.000”的称

量模式。

三、校准天平

1.将天平电源打开，预热半小时后进行校准，可以使校准较为准确。

2.校准操作：在秤盘上不加任何物体的情况下，按住“CAL(校准)”键不松手，约3秒，进入校准状态，显示“CAL 砝码值”，接着显示闪耀“砝码值”，放上相应的砝码，稍后显示砝码重量，即进入称重状态。如校准后称量仍不准确，则按上述方式重复校准几次。

3.校准方式选择：按上述三、2.条进入校准状态后，一次次按“CAL(校

准)”键，会显示3种砝码值和“CAL  L”，可以选择任一砝码值对天平校准，也可选择“CAL  L”进行三点线性校准。

4.进入校准状态后约10秒钟仍不放砝码，显示“no  CAL”，自动退出

校准状态

四、称量

1.开机预热稳定或校准后，置称物于秤盘上，待显示屏左下方的黑点消失，即可读取物体的质量。

2.天平的最大称量为开机显示的最大值+9d(d为显示最小读数)，超过最大称量后, 显示上横线“------”表示累计称物超过规定范围，应立即拿去称物，不然会损坏天平。

五、去皮：按“TARE(去皮)”键，可去掉秤盘上的皮重，黑点显示时去皮功能无效。

六、背光：天平开机就进入背光打开状态，按“BL(背光)”键，可关掉液晶背光。

七、其它功能(简易天平无以下功能)

1.单位转换：按“MODE(模式)”键，显示“Unit”闪耀，按“TARE(去皮)”键确认，显示“Unit*”闪耀，按“MODE(模式)”键选择到需要的单位，按“TARE(去皮)”键确认，单位转换结束，可以称量。

2.计数功能：按“MODE(模式)”键二次，显示“Count”闪耀，按“TARE(去皮)”键确认，显示“*pcs”闪耀，按“MODE(模式)”键，“*pcs”可从“10pcs”改变到“500pcs”，数字越大，计数精度越高。在秤盘上放上相应闪耀数字的计数物品，按“TARE(去皮)”键确认，显示“------”，稍候，计数设定完成。当计数物品单重约小于2d时，显示“no-Cou”，不能进行计数设定，需将几个计数物品算作一个重新设定。

3.百分比功能：按“MODE(模式)”键三次，显示“PER”闪耀，按“TARE(去皮)”键确认，显示“100%”闪耀，放上要设定成100%的物品，按“TARE(去皮)”键，显示“100%”，取下物品后放上其它物品，即显示该物品与前面设定物品的百分比。当设定物品除以100后约小于2d时，显示“no-PER”，不能进行百分比设定，需增加设定物品质量。

4.打印功能：按“MODE(模式)”键四次，显示“Prt”，按“TARE(去皮)”键确认，显示“hAnd”。

(1).按“TARE(去皮)”确认，进入手动打印模式，和“PRT(打印)”键或打印符号键配合使用，完成打印功能。

(2).上述显示“hAnd”后再按“MODE(模式)”键，显示“Auto”，按“TARE(去皮)”键确认，进入自动打印模式，在秤盘上放约大于3d的物品，即打印显示的重量。

(3). 上述显示“hAnd”后再按“MODE(模式)”键二次，显示“CLoSE”，按“TARE(去皮)”确认，关闭打印功能。

▲ RS232打印口参数：

传输数据格式：每10BIT 为一个数据帧，帧格式如下：

BIT1，BIT2，BIT3，……，BIT8，BIT9，BIT10。

BIT1：起始位，BIT2---BIT9：数据位，BIT10：停止位

波特率：9600 bps

所有字符均为ASCII码。

5.低电压指示：使用电池或可充电池工作的天平，当液晶显示屏左上方显示电池符号，表示需更换电池或需充电。

八、使用注意事项

- 使用前应按规定通电预热。

2.  皮重和称物质量和不得超过称量范围。

- 若称重不准确， 需用标准砝码对天平校准。

安装及使用说明

————静水力学天平

开箱取出天平包装盒、静水架、吊篮和水桶。并调节静水架下面的调节脚使架子保持基本水平状态。

打开天平的包装盒取出天平，并放在静水架子上面，使天平底面的橡皮脚和调节脚置于架子上面的沉孔内，调整天平调节脚，使天平与静水架保持平整状态。

天平的包装盒内有电源线和不锈钢钩子。天平的底面设有一个连接传感器的吊环，需要使用时钩子的两端各勾住吊环和不锈钢吊篮，如需要在液体中称量时吊篮应置于有机玻璃桶内，桶内可放如需要的液体即可。

天平的校准及其它详见说明书。

# Text boxes

水 桶