上海越平科学仪器有限公司

地址：上海徐汇区黄石路27号         http://www.shyueping.com

邮编：200232                        E-mail: zkm@shyueping.com

电话：021-54356900                  传真：021-54357447

沪制00000221号

使用说明书

——MD密度(比重)

电子天平

上海越平科学仪器有限公司

Shanghai Yueping scientific instrument Co.,Ltd

上海越平科学仪器有限公司生产的MD型电子密度(比重)天平是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。可同时测量固体密度和液体密度，同时它具有去皮重、校准等功能。越平电子比重天平称量准确，快速稳定，操作简单，功能齐全，适用于工业、农业、商业、学校、科研等单位作快速测定物体的质量和数量。

技术参数

| 型 号 | MD-100 | MD-200 |
| --- | --- | --- |
| 最大称量范围 | 100g | 200g |
| 分度值 | 0.01g | 0.01g |
| 液体比重的表示形式 | δ | 20 20 |
| 测定液体最大比重值 | 2.000 |
| 准确性 | 0.01 |
| 测锤体积 | 5cm3 |
| 电 源 | AC 220V 50Hz ， DC 6V~9V |
| 功 率 | 1W |

一、操作准备

1.将天平置于稳定、平整的地方，应避免震动、阳光照射、气流及强电磁波干扰。

2.使用环境：温度界限：5(C ～35(C       温度波动：≤5(C/h

相对湿度：50(～85(

3. 请将说明书袋子内的螺丝，安装在固定支架安装孔内，并加固拧紧。把固定支架安装在天平主机上，放测量台板。如图一所示。

- 开机

1.将电源适配器或电源线一端插入天平电源输入口,另一端接入交流220V电压。

2. 打开天平电源开关，依次显示“8.8.8.8.8.8.”、“最大称量值” 、“S-CAL”。最后显示“0”或“0.0”或“0.00” 或“0.000”的称量模式。

固体组件（挂篮，量杯（大））                        1组

电源适配器(或电源线)                                1个

标准砝码（100g或200g）                             1只

注：本说明书的有关内容可能因产品更新而变化，若与实物有差异，以实物为准，恕不另行通知。

图 二  液体组件示意图（单位：mm）

传输数据格式：每10BIT 为一个数据帧，帧格式如下：

BIT1，BIT2，BIT3，……，BIT8，BIT9，BIT10。

BIT1：起始位，BIT2---BIT9：数据位，BIT10：停止位

波特率：9600 bps

所有字符均为ASCII码。

十二、使用注意事项

- 使用前应按规定通电预热。

2.  皮重和称物质量和不得超过称量范围。

- 若称重不准确， 需用标准砝码对天平校准。

- 如需取下天平上的固定支架，请将固定支架按顺时针方向转动后再取下，切勿将秤盘往上硬拔，以免损坏传感器。

5.低电压指示：使用电池或可充电池工作的天平，当液晶显示屏左上方显示电池符号，表示需更换电池或需充电。

十三、使用注意事项

1.  使用前应按规定通电预热。

2.  皮重和称物质量和不得超过称量范围。

3.  若称重不准确， 需用标准砝码对天平校准。

4.  如需取下天平上的圆秤盘，请将秤盘按顺时针方向转动后再取下，切勿将秤盘往上硬拔，以免损坏传感器。

十三、配套件：

电子天平主机                            1台

说明书                                  1份

合格证                                  1份

固定支架                                1个

温度计                                  1支

温度计夹                                1个

测量台板                                1个

量杯                                    2个

液体组件（双钩码、白金丝、测锤，量杯（小））        1组

三、校准天平

1.将天平电源打开，预热半小时后进行校准，可以使校准较为准确。

2.校准操作：在秤盘上不加任何物体的情况下，按住“CAL(校准)”键不松手，约3秒，进入校准状态，显示“CAL 砝码值”，接着显示闪耀“砝码值”，放上相应的砝码，稍后显示砝码重量，即进入称重状态。如校准后称量仍不准确，则按上述方式重复校准几次。

3.校准方式选择：按上述三、2.条进入校准状态后，一次次按“CAL(校准)”键，会显示3种砝码值和“CAL  L”，可以选择任一砝码值对天平校准，也可选择“CAL  L”进行三点线性校准。

4.进入校准状态后约10秒钟仍不放砝码，显示“no  CAL”，自动退出校准状态。

四、液体密度测量

★ 按“背光”键，显示“…L…”进入液体测量模式。

1．第一次测量建议按液体密度测量的方式进行校准。

2.按“去皮”键，将液体组件（双钩码、白金丝、测锤）组装后(如图二所示)，挂在固定支架的挂钩上，将量杯放置于测量台板中央位置，温度计固定于量杯内壁。待稳定后按“模式”键，当再次显示测锤重量后，往量杯内倒入待测液体（完全浸没测锤为止）。

3.待读数稳定后，按“模式”键，此时的读数即为量杯中液体的密度（比重）值。（注意测锤上不应该有气泡产生，否则影响结果）

4.如需多次测量结果，或对数据存有疑虑，按“去皮”键，使天平置于称量状态，取下量杯和液体组件，檫干测锤，按照四中1～3重新测量数据。

五、去皮：按“去皮”键，可去掉秤盘上的皮重。另外，“去皮”键可以中断操作，使天平回到称量状态。黑点显示时去皮功能无效。

六、固体密度测量：

1.第一次测量前按固体校准方法进行校准（建议）.

2.挂上挂篮后，倒入275ML左右纯净水，按去皮键，显示”0.00g”

3.将被测固体放在（图一）的称盘上，待数据稳定后，按“模式“键，此时显示 “-----”，待再次显示固体质量时表示数据记忆成功

4.将固体轻轻用镊子等工具拿下，轻轻放到挂篮里，让纯净水把固体完全浸没，待读数稳定后，再次按 “模式”键，

此时屏幕上显示的就是该固体的密度

5.如需多次测量结果，或对数据存有疑虑，按“去皮”键，使天平置于称量状态，取下量杯和液体组件，檫干测锤，按照四六中1～4重新测量数据。

注：如被测固体比重小于1g/cm3,则需将纯净水换成乙醇。

七、打印：按“打印”键，可以将测量数据通过RS232C数据接口连接打印机，将数值输出。

八、称量

1.开机预热稳定或校准后，置称物于秤盘上，待显示屏左下方的黑点消失，即可读取物体的质量。

2.天平的最大称量为开机显示的最大值+9d(d为显示最小读数)，超过最大称量后, 显示上横线“------”表示累计称物超过规定范围，应立即拿去称物，不然会损坏天平。

★ 按“背光”键，显示“…S…”进入固体测量模式

九、背光：天平开机就进入背光打开状态，按“BL(背光)”键，可关掉液晶背光。

十、天平零点跟踪和自动去皮功能的设定

- 在天平电源关闭的状态下，一手按住“CAL（校准）”键，另一手打开电源，直到显示“-Zero-”闪烁，松开“CAL（校准）”键，按住“TARE（去皮）”键，显示“Zero*d”，再按“TARE（去皮）”键，“*”从“0-5”变化，“Zero0d”为没有零点跟踪，“Zero5d”为零点跟踪最大。

- 再按“CAL（校准）”键，显示“-tArE-”闪烁，按“TARE（去皮）”键，显示“tArE *d”， 再按“TARE（去皮）”键，“*”从“0-9”变化，“tArE0d”为没有自动去皮，“tArE9d”为自动去皮值最大。

- 按“BL（背光）”键，稍后，显示“0”或“0.0”或“0.00”或“0.000”的称量模式。设定结束。

十一、其它功能(简易天平无以下功能)

1.单位转换：按“MODE(模式)”键，显示“Unit”闪耀，按“TARE(去皮)”键确认，显示“Unit*”闪耀，按“MODE(模式)”键选择到需要的单位，按“TARE(去皮)”键确认，单位转换结束，可以称量。

2.计数功能：按“MODE(模式)”键二次，显示“Count”闪耀，按“TARE(去皮)”键确认，显示“*pcs”闪耀，按“MODE(模式)”键，“*pcs”可从“10pcs”改变到“500pcs”，数字越大，计数精度越高。在秤盘上放上相应闪耀数字的计数物品，按“TARE(去皮)”键确认，显示“------”，稍候，计数设定完成。当计数物品单重约小于2d时，显示“no-Cou”，不能进行计数设定，需将几个计数物品算作一个重新设定。

3.百分比功能：按“MODE(模式)”键三次，显示“PER”闪耀，按“TARE(去皮)”键确认，显示“100%”闪耀，放上要设定成100%的物品，按“TARE(去皮)”键，显示“100%”，取下物品后放上其它物品，即显示该物品与前面设定物品的百分比。当设定物品除以100后约小于2d时，显示“no-PER”，不能进行百分比设定，需增加设定物品质量。

4.打印功能：按“MODE(模式)”键四次，显示“Prt”，按“TARE(去皮)”键确认，显示“hAnd”。

(1).按“TARE(去皮)”确认，进入手动打印模式，和“PRT(打印)”键或打印符号键配合使用，完成打印功能。

(2).上述显示“hAnd”后再按“MODE(模式)”键，显示“Auto”，按“TARE(去皮)”键确认，进入自动打印模式，在秤盘上放约大于3d的物品，即打印显示的重量。

(3). 上述显示“hAnd”后再按“MODE(模式)”键二次，显示“CLoSE”，按“TARE(去皮)”确认，关闭打印功能。

▲ RS232打印口参数：

液体（蒸馏水）比重温度对照表

| 温度/℃ | ±0.0 | ±0.5 |
| --- | --- | --- |
| 10～14 | 1.001 | 1.001 |
| 15～19 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 1.000 | 0.999 |
| 21～24 | 0.999 | 0.999 |
| 25～27 | 0.998 | 0.998 |

# Text boxes

87.0

35.0

25.0