上海越平科学仪器有限公司

地址：上海市徐汇区冠生园路223号21幢331室   http://www.shyueping.com 
邮编：200232                                E-mail: zkm@shyueping.com

电话：0512-66878733                              传真：0512-66878589

沪制00000221号

使用说明书

—— DDS-307A型电导率仪

上海越平科学仪器有限公司

# Shanghai Yueping scientific instrument Co.,Ltd

目   录

# 1 概述-------------------------------------------------1

2 仪器的主要技术性能----------------------------1

# 3 仪器结构-------------------------------------------2

4 仪器的使用----------------------------------------4

温度/温度系数设置------------------------------4

电极常数设置--------------------------------------5

# TDS转换系数设置------------------------------10

测量-------------------------------------------------10

# 5 注意事项-------------------------------------------12

6 电导电极的清洗与贮存-------------------------12

# 7 附录-------------------------------------------------13

8 仪器的成套性-------------------------------------15

9 用户订货须知-------------------------------------15

1、概 述

DDS－307A型电导率仪（以下简称仪器）是实验室测量水溶液电导率必备的仪器，仪器采用全新设计的外形、大屏幕LCD段码式液晶，显示清晰、美观。该仪器广泛地应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极，可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。

仪器的主要特点如下：

◆ 仪器采用大屏幕LCD段码式液晶；

◆ 可同时显示电导率/温度值或TDS/温度值，显示清晰；

◆ 具有电导电极常数补偿功能；

◆ 具有溶液的手动、自动温度补偿功能；

- 仪器的主要技术性能

- 仪器级别： 1.0级

1．测量范围：

a) 电导率：0.00μS/cm～199.9ｍS/cm；

b) TDS：0.00mg/L～1999mg/L；

c) 温度：（0～60.0）℃。

推荐仪器使用电极常数

| 电极常数cm-1 | 电导率量程μS/cm |
| --- | --- |
| 0.01 | 0～2.000μS/cm |
| 0.1 | 2～20.00μS/cm |
| 1 | 20μS/cm～10.00mS/cm |
| 10 | （10～199.9）mS/cm |

2．电子单元基本误差：

a) 电导率：±1.0％(FS)；

b) TDS: ±1.0％(FS)；

c) 温度：±0.4℃。

3．仪器的基本误差：

a) 电导率：±1.5％(FS) ；

b) 温度：±0.6℃

4．外形尺寸 1×b×h， mm：×  ×

5．重  量：1.5kg

6．仪器正常工作条件：

a) 环境温度：(0~40)℃；

b) 相对湿度：不大于85％；

c) 供电电源：AC(220±22)V；(50±l)Hz；

d) 除地球磁场外无外磁场干扰。

3、仪器结构

仪器外型结构

仪器后面板

1 ─ 测量电极插座

2 ─ 功能接地接线柱

3 ─ 电源插座

仪器键盘说明

a）“Setup”键，此键为设置键，在测量状态下，按此键可进入电导常数设置、温度数值设置。

b）“On/Off”键，此键为仪器开关键。

c）“Exit”键，此键返回退出键，在常数设置和温度设置状态下返回至前次状态。

d）“▲”键，此键为数值调节上升键。在测量状态下按此键可以进行电导率和TDS测量状态转换。

e）“▼”键，此键为数值调节下降键。在测量状态下按此键可以进行电导率和TDS测量状态转换。

f）“”键，此键为数值位后移键。

g）“”键，此键为数值位前移键。

h）“Enter”键，此键为确认键，按此键为确认上一步操作。

4  仪器的使用

# 4.1 开机前的准备

a) 将多功能电极架插入电极架插座中，并拧好。

b) 将电导电极安装在电极架上。

c) 用蒸馏水清洗电极。

# 4.2 仪器开机

连接电源线，打开仪器开关，仪器进入测量状态，显示如图，仪器预热30min后，可进行测量。

在测量状态下，按“电导率/TDS”键可以切换显示电导率以及TDS；按“温度”键设置当前的温度值；按“电极常数”和“常数调节”键进行电极常数的设置。

4.3温度/温度系数设置

# 4.3.1 温度设置

DDS-307A型电导率仪，标准配置的电导电极带温度电极，所以不需要用户对温度进行设置。如果电极内置的温度电极损坏，则需要进行温度设置；设置步骤如下：在测量状态下，按“Setup”键，仪器显示如图：

再按“Setup”键，仪器显示的温度左边数值为进行闪烁，按“”键或“”键，将光标移动移动至需要调节的数值位，再按“▲”键或“▼”键，使数值为需要的值，按“Enter”键保存，按“Exit”键返回测量状态。

例如：需设置温度为35.5℃；按“”键或“”键使光标至十位上，然后按“▲”键或“▼”键，使数值为3,；再按“”键或“”键，将光标移动移动至个位上，然后按“▲”键或“▼”键，使数值为5；再按“”键或“”键，将光标移动移动至小数位上，然后按“▲”键或“▼”键，使数值为5；按“Enter”键保存，按“Exit”键返回测量状态。

# 4.3.2 温度系数设置

DDS-307A型电导率仪默认设置温度系数为2%，一般用户不需要进行设置；如果用户需要改变温度补偿系数，则按以下步骤进行：

在测量状态下，按“Setup”键，再按“▲”键或“▼”键使仪器显示如下示意图：

再按“Setup”键，仪器显示的温度左边数值为进行闪烁，按“”键或“”键，将光标移动移动至需要调节的数值位，再按“▲”键或“▼”键，使数值为需要的值，按“Enter”键保存，按“Exit”键返回测量状态。

# 4.4 电极常数和常数数值的设置

仪器使用前必须进行电极常数的设置。目前电导电极的电极常数为0.01、0.1、1.0、10四种类型，每种类电极具体的电极常数值均粘贴在每支电导电极上，用户根据电极上所标的电极常数值进行设置。

# 4.4.1 电极常数为“1”的数值设置

在测量状态下，按“Setup”键，再按“▲”键或“▼”键使仪器显示如下示意图：

按“Setup”键，液晶显示的标定1停止闪烁，再按“▲”键或“▼”键，电极常数的显示在10、1、0.1、0.01之间转换，选择电极常数显示的区域为1.0，按“Enter”键，此时仪器显示如下：

再按“Setup”键，按“”键或“”键，将光标移动移动至需要调节的数值位，再按“▲”键或“▼”键，使数值为需要的值（如果电导电极标贴的电极常数为“1.010”， 使常数数值显示“1.010”）按“Enter”键保存，此时完成电极常数及数值的设置（电极常数为上下二组数值的乘积）。仪器显示如图：

按“Exit”键返回测量状态。

# 4.4.2 电极常数为“0.1”的数值设置

在测量状态下，按“Setup”键，再按“▲”键或“▼”键使仪器显示如下示意图：

按“Setup”键，液晶显示的标定1停止闪烁，再按“▲”键或“▼”键，电极常数的显示在10、1、0.1、0.01之间转换，选择电极常数显示的区域为0.1，按“Enter”键，此时仪器显示如下：

再按“Setup”键，按“”键或“”键，将光标移动移动至需要调节的数值位，再按“▲”键或“▼”键，使数值为需要的值（如果电导电极标贴的电极常数为“0.1010”， 使常数数值显示“1.010”），按“Enter”键保存，此时完成电极常数及数值的设置（电极常数为上下二组数值的乘积）。仪器显示如图：

按“Exit”键返回测量状态。

# 4.4.3 电极常数为“0.01”的数值设置

在测量状态下，按“Setup”键，再按“▲”键或“▼”键使仪器显示如下示意图：

按“Setup”键，液晶显示的标定1停止闪烁，再按“▲”键或“▼”键，电极常数的显示在10、1、0.1、0.01之间转换，选择电极常数显示的区域为0.01，按“Enter”键，此时仪器显示如下：

再按“Setup”键，按“”键或“”键，将光标移动移动至需要调节的数值位，再按“▲”键或“▼”键，使数值为需要的值（如果电导电极标贴的电极常数为“0.0101”， 使常数数值显示“1.010”），按“Enter”键保存，此时完成电极常数及数值的设置（电极常数为上下二组数值的乘积）。仪器显示如图：

按“Exit”键返回测量状态。

# 4.4.4 电极常数为“10”的数值设置

在测量状态下，按“Setup”键，再按“▲”键或“▼”键使仪器显示如下示意图：

按“Setup”键，液晶显示的标定1停止闪烁，再按“▲”键或“▼”键，电极常数的显示在10、1、0.1、0.01之间转换，选择电极常数显示的区域为0.01，按“Enter”键，此时仪器显示如下：

再按“Setup”键，按“”键或“”键，将光标移动移动至需要调节的数值位，再按“▲”键或“▼”键，使数值为需要的值（如果电导电极标贴的电极常数为“10.10”， 使常数数值显示“1.010”），按“Enter”键保存，此时完成电极常数及数值的设置（电极常数为上下二组数值的乘积）。仪器显示如图：

按“Exit”键返回测量状态。

# 4.5 TDS转换系列的设置

DDS-307A型电导率仪默认设置TDS转换系数为0.5，一般用户不需要进行设置；如果用户需要改变DS转换系数，则按以下步骤进行：

在测量状态下，按“Setup”键，再按“▲”键或“▼”键使仪器显示如下示意图：

再按“Setup”键，仪器显示的左边数值为进行闪烁，按“”键或“”键，将光标移动移动至需要调节的数值位，再按“▲”键或“▼”键，使数值为需要的值，按“Enter”键保存，按“Exit”键返回测量状态。

# 4.6 测 量

# 4.6.1 电导率的测量

经过上述4.3~4.4的设置，仪器可用来测量被测溶液，在测量状态下按“▲”键或“▼”键，使仪器进入电导率测量状态。仪器显示如图：

仪器接上电导电极，用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次，将电导电极浸入被测溶液中，用玻璃棒搅拌溶液使溶液均匀，在显示屏上读

取溶液的电导率值。如溶液温度为22.5℃，电导率值为100.0uS/cm，则仪器显示如图：

# 4.6.2 TDS的测量

经过上述4.3~4.5的设置，仪器可用来测量被测溶液，在测量状态下长按“▲”键或“▼”键，使仪器进入TDS测量状态。仪器显示如图：

仪器接上电导电极，用蒸馏水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次，将电导电极浸入被测溶液中，用玻璃棒搅拌溶液使溶液均匀，在显示屏上读取溶液的电导率值。例如：溶液温度为22.5℃，TDS值为10.10mg/L，则仪器显示如图：

5  注意事项

◆ 电极使用前必须放入在蒸馏水中浸泡数小时，经常使用的电极应放入（贮存）在蒸馏水中，。

◆ 为保证仪器的测量精度，必要时在仪器的使用前，用该仪器对电极常数进行重新标定。同时应定期进行电导电极常数标定。

◆ 在测量高纯水时应避免污染，正确选择电导电极的常数并最好采用密封、流动的测量方式。

◆ 本仪器的TDS按电导率1:2比例显示测量结果。

◆ 为确保测量精度，电极使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次，然后用被测试样冲洗后方可测量。

◆ 电极插头座防止受潮，以免造成不必要的测量误差。

6  电导电极的清洗与贮存

# 6.1 电导电极的贮存

电极（长期不使用）应贮存在干燥的地方。电极使用前必须放入（贮存）在蒸馏水中数小时，经常使用的电极可以放入（贮存）在蒸馏水中。

# 6.1 电导电极的清洗

◆ 可以用含有洗涤剂的温水清洗电极上有机成分玷污，也可以用酒精清洗。

◆ 钙、镁沉淀物最好用10％拧檬酸。

◆ 镀铂黑的电极，只能用化学方法清洗，用软刷子机械清洗时会破坏镀在电极表面的镀层(铂黑)。注意：某些化学方法清洗可能再生或损坏被轻度污染的铂黑层。

◆ 光亮的铂电极，可以用软刷子机械清洗。但在电极表面不可以产生刻痕，绝对不可使用螺丝起子之类硬物清除电极表面，甚至在用软刷子机械清洗时也需要特别注意。

7 附 录

# 7.1电导常数标定

电导电极出厂时，每支电极都标有电极常数值。用户若怀疑电极常数不正确，可以按照以下步骤重新标定。

# 7.1.1 标准溶液标定

根据电极常数选择合适的标准溶液(见表1)、配制方法(见表2)，标准溶液与电导率值关系表(见表3)。

a．将电导电极接入仪器，断开温度电极(仪器不接温度传感器)，仪器则以手动温度作为当前温度值，设置手动温度为25.0℃，此时仪器所显示的电导率值是未经温度补偿的绝对电导率值；

b．用蒸馏水清洗电导电极；将电导电极浸入标准溶液中；

c．控制溶液温度恒定为：(25.0±0.1)℃；

d．把电极浸入标准溶液中，读取仪器电导率值K测。

e．按下式计算电极常数J：J=K/K测

式中：K为溶液标准电导率(查表3可得)

# 7.1.1 标准电极法标定

根据电极常数选择合适的标准溶液(见表1)、配制方法(见表2)，标准溶液与电导率值关系表(见表3)。

a．选择一支已知常数的标准电极（设常数为J标）；

b. 选择合适的标准溶液(见表1)、配制方法(见表2)，标准溶液与电导率值关系表(见表3)；

c. 把未知常数的电极（设常数为J1）与标准电极以同样的深度插入液体中(都应事先清洗)；

d. 依次将电极接到电导率仪上，分别测出的电导率为K1 及K标；

e．按下式计算电极常数J1：J1 =J标×K标 / K1

式中：K1为未知常数的电极所测电导率值

K标为标准电极所测电导率值

表1  测定电极常数的KCL标准溶液

| 电极常数(l/cm) | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KCL溶液近似浓度(mol/L) | 0.001 | 0.01 | 0.01或0.1 | 0.1或1 |

表2   标准溶液的组成

| 近似浓度(mol/L) | 容量浓度KCL(g/L)溶液(20℃空气中) |
| --- | --- |
| 1 | 74.2650 |
| 0.1 | 7.4365 |
| 0.01 | 0.7440 |
| 0.001 | 将100mL 0.01mol/L的溶液稀释至1升 |

| 温度 ℃ | 近似浓度mol/L |
| --- | --- |
|  | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
|  | 电导率S/cm |
| 15 18 20 25 35 | 0.09212 0.09780 0.10170 0.11131 0.13110 | 0.010455 0.011163 0.011644 0.012852 0.015351 | 0.0011414 0.0012200 0.0012737 0.0014083 0.0016876 | 0.0001185 0.0001267 0.0001322 0.0001465 0.0001765 |

表3  KCL溶液近似浓度及其电导率值关系

8 仪器的成套性

1．DDS-307A型电导率仪                     1台；

2. DJS-1CT型铂黑电极                      1支；

3. 产品合格证                              1份；

4. 附件一套，以随机装箱单为准。

9 用户订货须知

1.仪器出厂时配套电极为DJS-1CT型铂黑电极(电极常数1.00)。

2.用户根据电导率的测量范围，在订货时参照本说明书选购合适的电导电极。