执行标准：GB/T 26497-2011

上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司

地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路5号    http://www.shyueping.com

邮编：215001                            E-mail: zkm@shyueping.com

电话：0512-66878733                     传真：0512-66878589

苏制00000746-1

用户手册

--- FA/JA系列

电子天平

上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司

Shanghai YuePing scientific instrument (Suzhou) Manufacturing Co., Ltd.

目录

- 概述……………………………………………………………… 1

- 主要技术参数………………………………………… 2-4

- 天平安装示意图……………………………………5-10

- 操作使用………………………………………… 11

- 概况 ………………………………………………11

- 准备 ………………………………………………11

- 操作 ………………………………………………11

- 天平校准 …………………………………………12

- 点数功能 …………………………………………13

- 单位转换量制转换 ………………………………14

- 积分时间调整 ……………………………………14

- 稳定度调整 …………………………………………14

- 打印输出模式设定 ………………………………14

- 称量、去皮、加物、读取偏差等操作…………15

- 天平的维护保养和故障排除…………………… 16

- 数据接口………………………………………………17

- 天平串行口（RS232C）…………………………………………17

- 随机附件 ………………………………………………18

一 概述

欢迎使用上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司生产的FA/JA电子分析天平。

本公司制造的FA/JA电子分析天平是精确、稳定、多功能与自动化一体的先进电子分析天平。采用触感反馈式按键，确保操作准确有效。在一流加工中心制作，外形美观，使用方便，可以满足所有实验室质量分析要求。为了安全准确地安装和操作，并充分使用产品具备的各项功能，建议您在使用之前先详细阅读本使用说明书，谢谢！

天平采用高性能STC-54单片微处理机控制，可确保天平精密度和稳定性、高精度。具有称量自动核准；积分时间可调；灵敏度选择；三种量制（克、米制克拉，金属盎司）自由选择；数据接口配有RS232C通用串行双向口，能与微机及串行打印机相联后无需另配软件；数据输出有五种模式（0.5分钟、一分钟、二分钟、连续、手动）等多功能操作。显示屏采用了省电节能带有背光的液晶显示器，使之明亮清晰。总之，该系列电子天平具有常有称量，特色功能称量服务和操作简便等兼容性。

说明书请妥善保存，以便您日后查阅。

二 主要技术参数

| 型 号 | FA1004B | FA1104B | FA1604B | FA2004B | FA2204B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度级别 |  |  |  |  |  |
| 称量范围/g | 0～100 | 0～110 | 0～160 | 0～200 | 0～220 |
| 实际标尺分度值/mg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 去皮范围/g | 0～100 | 0～110 | 0～160 | 0～200 | 0～220 |
| 重复性误差（标准偏差）/g | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 | ±0.0002 |
| 线性误差/g | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 |
| 稳定时间/s | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 积分时间（可调）/s | 2/4/8 | 2/4/8 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 | 2.5/5/10 |
| 秤盘直径/mm | Φ80 |
| 外形尺寸/mm | 350×215×340 |
| 净重/kg | 6.8 |
| 电源 | 220V-50HZ，150MA，9.0V-12.0V，1000MA |
| 功率/V.A | 15 |
| 自校砝码 量值/g | 100 | 100 | 160 | 200 | 220 |
| 最佳开机预热时间/min | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

| 型 号 | JA1003B | JA1203B | JA2003B | JA3003B | JA5003B | JA10003B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度级别 |  |  |  |  |  |  |
| 称量范围/g | 0～100 | 0～120 | 0～200 | 0～300 | 0～500 | 0～1000 |
| 实际标尺分度值/mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 去皮范围/g | 0～100 | 0～120 | 0～200 | 0～300 | 0～500 | 0～1000 |
| 重复性误差（ 标准偏差）/g | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
| 线性误差/g | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
| 稳定时间/s | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| 积分时间（可调）/s | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 | 2/4/8 |
| 秤盘直径/mm | Φ80 | Φ110 |
| 外形尺寸/mm | 350×215×340 |
| 净重kg | 6.8 |
| 电源 | 220V-50HZ，150MA，9.0V-12.0V，1000MA |
| 功率/V.A | 15 |
| 自校砝码量值/g | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 1000 |
| 最佳开机预热时间/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 |

| 型 号 | JA12002 | JA21002 | JA31002 | JA21001 | JA31001 | JA41001 | JA51001 | JA61001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量范围/g | 0～1200 | 0～2100 | 0～3100 | 0～2100 | 0～3100 | 0～4100 | 0～5100 | 0～6100 |
| 实际标尺分度值/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 去皮范围/g | 0～1200 | 0～2100 | 0～3100 | 0～2100 | 0～3100 | 0～4100 | 0～5100 | 0～6100 |
| 重复性误差（ 标准偏差）/g | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 线性误差/g | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 稳定时间/s | ≤6 |
| 积分时间（可调）/s | 2/4/8 |
| 秤盘直径/mm | Φ160 |
| 外形尺寸/mm | 350×215×340 |
| 净重kg | 6 |
| 电源 | 220V-50HZ，150MA，9.0V-12.0V，1000MA |
| 功率/V.A | 15 |
| 最佳开机预热时间/min | 60 |

注:本天平电源插上即已通电，面板开关只对显示起作用。如天平长期不用，应拔去电源插头。每天连续使用，不用关断电源，关闭显示即可。由于天平长时间在通电状态，可不预热，随时可用。（长期不用指5天以上）。

三 天平安装示意图

1 面板     2水平仪     3秤

1面板     2水平仪     3秤盘

背面：

1数据接口     2适配器     3电源插座

后面：

3

2

1

1水平调节脚     2挂钩     3盖板

FA电子分析天平面板示意图

JA大称量电子天平示意图

JA大称量电子天平面板示意图

四 操作使用

1 概况

·  实际分度值为0.1mg的高分辨率的分析天平，其称量范围从10mg到220g。

在功能上，除了称量、去皮和校准等基本操作外，还可以计件、转换称量单位、稳定度设置、全程量去皮、和零点跟踪等附加功能。

·所有FA/JA系列电子天平的操作均相同。

2准备

·  拆箱后，除去一切包装，取掉防风罩内缓冲海绵，装好秤盘。

·  将天平置于稳定无振动的工作台上，尽可能水平。避免阳光直射、剧烈的温度波动和空气对流，尽可能远离房门、窗、散热器以及空调装置的出风口。

·  所有型号天平均配有一个水平仪以及两只水平调节脚，以弥补称量操作台面上的细微不平整对称量结果的影响。当将使水泡位于水平仪中央时，天平就完全水平了。

注：天平在每次放置到新位置时，应该调节水平仪。

·  工作环境温度： 20℃±2.5℃，其温度波动不大于1℃/h

·  相对湿度： 50%~75%RH

·  工作电压: 220V-50HZ，150MA，9.0V-12.0V，1000MA

·  本天平采用轻触按键，能实行多键盘控制，操作灵活方便各功能的转换与选择只需按响应的按键即可。

3 操作

① 将电源适配器插入天平上的电源适配器插座，另一端接通电源。

② 天平自检。显示屏上出现“OFF”时，自检结束。

| FA2004B |
| --- |
| ± ○ | 0.0000 | ct % g zt pcs |
|  | 正在预热… |  |

③ 按“开机”键，显示屏上出现“正在预热”，倒计时当满30分钟后，天平自动开机。

④ 显示全亮稍后显示型号，完毕后显示“0.0000g”，天平处于可操作状态。

注：若在预热时间内，可以按“去皮”键开机。

| FA2004B |
| --- |
| ± 。 | —2004— 正在预热… | ct % g zt pcs |

例如，

| FA2004B |
| --- |
| ± 。 | 0.0000 正在预热… | g |

然后是称量模式，

<关机>关闭显示器键

轻按<关机>键，显示器背光灯熄灭，显示屏上出现“OFF”，天平进入屏保。

<去皮>清零、去皮键

置容器于秤盘上，显示出容器的质量。

然后轻按<去皮>键，显示消隐，随即出现全零状态，容器的质量值已去除，即去皮重。

当拿去容器，就出现容器质量的负值，再轻按<去皮>键，显示器为全零，

即天平清零

4 天平校准

为了获得准确的称量结果，必须进行校准，以适应当地的重力加速度。

必须校准的情况：

·首次使用天平称量之前

·称量工作中定期进行

·改变放置位置后

校准

Ⅰ. 准备好校准用的校准砝码。

Ⅱ. 使称盘空载，按“校准”键，直到在显示屏上出现“CAL—200”字样后松开该键，当显示屏上出现“CAL—200”字样闪烁时，放上校准砝码（尽量放在秤盘中心位置），天平进行校准。当显示屏“200.0000”字样时，移去秤盘上的砝码。当在显示屏上出现“0.0000g”时，天平的校准结束，天平自动回到称量工作状态。

| 正在校准…… FA2004B |
| --- |
| ○ | CAL -- 200 |  |

5 点数功能

本天平具有点数功能，其平均数设有5，10，25，50四档。

平均数范围设置：

只要按<计数>键不松手，显示器就会出现如下所示的不断循环，

如果你需要一般称量功能，当显示屏出现“—COU—0”时即可松手，随即出现

等待状态“————”，最后出现称量状态“0.0000g”。

如你需要进入点数状态，当显示器出现“—COU—1、—COU—2、—COU—3、

—COU—4”的任意一种状态即松手，显示屏会出现相应的状态“—COU—5、—COU—10、—COU—25、—COU—50”分别代表5、10、25、50个的平均值。

例如当显示为“—COU—1”时松手，随即显示器显示出“COU-5-”其中“5”

为闪烁码，此时秤盘上放入5个被称物，再按一下<校准>键，即会出现“———”

等待状态约数秒后，显示为“5”，拿去被称物，显示屏显示“0”，这时就可以对相同的物体进行点数操作。（注意：被称物体的质量不能大于天平的最大称量）。

若你用10、25，甚至50个进行平均，那么你点数的精度会更高。

本天平由于具有断电记忆功能，所以你若以为原有的平均数是准确的，那可以免去平均功能的操作步骤。操作如下，按住<计数>键，显示屏出现“—COU—1、—COU—2、—COU—3、—COU—4”中任意一种状态即松手，再按<去皮>键，随即显示屏显示“0”，就可进行点数操作了。

6 单位转换量制转换

只要按住<单位转换>键不松手，显示器就会出现如下所示循环，

“g”表示单位克，“ct”表示米制克拉，“oz”表示单位盎司。“ozt”表示单位金属盎司。量制单位的具体设置<单位转换>键。

7 积分时间调整

积分时间有四个依次循环的模式可供选择。如下所示，

其对应的积分时间长短，

“—INT—0”快速，“—INT—1”短，“—INT—2”较短，“—INT—3”较长。

<积分>键的积分时间设定<积分>键。

8 稳定度调整

稳定度也有依次循环的四种模式可供选择。如下所示，

其对应的灵敏度为：

“—ASD—0”最高，“—ASD—1”高，“—ASD—2”较高，“—ASD—3”低。

其中“ASD—0”是生产调试用模式，用户不宜使用。

稳定度的设定<灵敏度>键。

先将稳定度与积分二模式的配合使用情况列出，供用户参考。

最快称量速度   INT—1     ASD—3

通常使用情况   INT—3     ASD—2

环境不理想时   INT—3     ASD—3

9  打印输出模式设定

只要按住“打印”键不松手，显示屏就会出现四种模式，依次循环，供用户选择。如下所示，

打印—0为非定时按键输出模式。此时只要轻按一下“打印”键，输出接口上就输

出当时的称量结果一次。注意：这时应又轻又快地按此键，否则会出现下一个输出模式。

PRT—0  按一次输出一次

PRT—1  为定时半分钟输出一次

PRT—2  为定时一分钟输出一次

PRT—3  为定时二分钟输出一次

PRT—4  为数据连续输出

10 称量、去皮、加物、读取偏差等操作

称量

以上各模式待用户选定后（本天平由于具有记忆功能，所有选定模式都保持断电后，不丢失就可用于称量），按<去皮>键，显示为零后，置被称物于秤盘上，待天平稳定，即显示屏左边的“0”标志熄灭后，该显示值即为被称物体的质量值。

去皮重

置容器于秤盘上，天平显示容器质量，按<去皮>键，显示零，即去皮重。再置被称物于容器中，这时显示的是被称物的净重。

累计称量

用去皮重称重法，将被称物逐个置于秤盘上，并相应逐一去皮清零，最后移去所有被称物，此时显示数的绝对值为被称物体的总质量值。

加物

置“积分”模式，置容器于秤盘上，去皮重。将称物（液体或松散物）逐步加入容器中，能快速得到连续读数值。当加物体达到所需称量，显示器最左边的“0”标志熄灭后，这时显示的数值即为用户所需的称量值。当加入混合物时，可用去皮重法，对每种物质计净质量。

读取偏差

置标准砝码（或样品）于秤盘上，去皮重，然后取下标准砝码，显示其负值，再置称物于秤盘上，视称物比标准砝码重或轻，相应显示正或负偏差值。

下秤

拧松底部下盖板的螺丝，露出挂钩。将天平置于开孔的工作台上，调整水平，并对天平进行校准工作，就可以用挂钩挂物称量了。

五 天平的维护保养和故障排除

维护与保养

天平必须小心使用。秤盘与外壳需经常用软布和牙膏轻轻擦洗。切不可用强溶解剂擦洗。

故障与排除

| 序 号 | 故 障 | 原 因 | 排 除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器全不亮 | ·天平未正常接通电源 ·天平显示器开关未开 ·瞬间信号干扰 ·适配器坏 ·主机面板坏 | ·接通电源 ·按<开机>键 ·重新开关天平或重插电源线 ·换适配器坏 ·换主机面板 |
| 2 | 只显示“——”上部线段 | ·超过最大载荷 ·内部记忆校准数被破坏 ·称盘未安装好 | ·应立即减小载荷 ·可按上述“校准天平”操作顺序重新校准。此时标准砝码放上去后，需要经约8秒种稳定后，再显示校准结果 ·重新安装称盘 |
| 3 | 只显示“——” 下部线段 | ·称盘未安装好 ·未放上秤盘而欠轻 ·限位螺丝松 | ·重新安装秤盘 ·重新安装秤盘 ·检查传感器 |
| 4 | 称量显示值不稳定（数据跳动） | ·有气流 ·工作台不稳定 ·天平积分时间短 ·天平所处室温波动大 | ·关闭天平防风门 ·天平置于稳定的工作台上 ·可选较长的积分时间 ·控制室温 |
| 5 | 称量结果不准确 | ·称物前未清零 ·天平未校准或校准砝码不准确 ·电源电压不正确 ·四角误差 | ·按<去皮>键 ·天平重新校准 ·改用正确电源 ·检验四角误差（是否在合格范围内） |
| 6 | 显示器停留在某一位数字或出现无意义符号 | ·外界有瞬时干扰 ·电源电压不正确 | ·重新开机或重插电源 ·改用正确电源 |
| 7 | 显示器左边稳定标志“0”不熄灭 | ·天平灵敏度较高 ·天平所处环境不理想（如气流大，有震动，室温波动大等） | ·改选稳定度低的一档 ·应改变环境 |
| 8 | 一直显示等待状态“—— ” | ·天平所处环境不理想（如气流大，有震动，室温波动大等） ·天平灵敏度过高 | ·应改变环境 ·可选择灵敏度三档 |
| 9 | 显示“Err--1”或“Err—2” | ·有瞬时干扰 ·天平有故障 | ·重新开机或重插电源 ·送检修单位，检查，模块或93C46或16V8D |

| 序 号 | 故 障 | 原因 | 排除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 显示器最右边的称量单位不显示 | ·天平未经校准 ·天平内部记忆的校准数据被冲掉 ·传感器损坏 | ·需对天平进行校准 ·同上 ·检查传感器 |
| 11 | 显示“Cou--Err” | ·点数操作时未预置过常数 ·预置过常数时称量太大 ·预置过常数时称量太小 | ·作点数平均数的预置操作 ·需要对天平进行校准 ·需要对天平进行校准 |
| 12 | 不显示 | ·适配器坏 ·面板坏 ·主板坏 ·电源板坏 | ·换适配器 ·换开关面板 ·换主板 ·换电源板 |

注：天平检定应使用E2级和F1级以上标准砝码（参见JJG99砝码检定规程）。

六  数据接口

数据接口采用标准的9芯RS-232C接口。本天平配有RS232C通用串行双向口输出，能与微机和打印机相连。

其中，针位和对应内容规定如下：

针位            内容             说明

2              IS  RXD      串行输入信号

3              SO  TXD      串行输出信号（波特率1200）

5              GND

七  天平的串行口（RS232C）

天平与微机串行口的连线如下，

微机（9芯）               天平（9芯）

2 —————————— 2

3 —————————— 3

5 —————————— 5

① 天平串行口波特率为1200。

② 数据格式为10位，其中1个起始位（0），8位数据位（ASCⅡ码，低位在前），一位停止位（1）m。

③ 无奇偶校验。

④ 数据为连续输出，不需要专门读数命令。

一帧输出具体顺序如下，

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | */空格 | +/- | 数据 | 数据 | 数据 | 小数点 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 单位 1 | 单位 2 | 单位 3 | LF | CR |

八  随机附件

1适配器                                            1

2砝码钳                                            1

3手帕                                              1

4使用说明书                                        1

5合格证                                            1

6保修卡                                           1

7称盘                                           1

8校准砝码（JA系列1KG以上为选购件）                                1

9 毛刷                                                               1

# Text boxes

重要提示！

为了确保天平的准确性

请开机预热大于30分钟后使用

+20.8001g

0.0000g

-20.8001g

0.0000g

—COU—3

—COU—4

—COU—0

—COU—1

—COU—2

—Unt— g

—Unt— ct

—Unt— oz

—Unt— ozt

—INT—0

—INT—1

—INT—2

—INT—3

—ASD—0

—ASD—1

—ASD—2

—ASD—3

—PRT—3

—PRT—4

—PRT—0

—PRT—1

—PRT—2