上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司

地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路5号    http://www.shyueping.com

邮编：215001                            E-mail: zkm@shyueping.com

电话：0512-66878733                     传真：0512-66878589

苏制00000746-1

使用说明书

——JN-B型

精密扭力天平

上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司

Shanghai YuePing scientific instrument (Suzhou) Manufacturing Co., Ltd.

5.没有必要时,不要打开天平的后盖板,天平使用完毕后应在计量盒内放吸湿剂(吸湿剂最好采用硅矾、矽胶)。

- 成套性

本天平成套性有下列各项：

- 主      机                                1台

- 全量标准砝码                              1件

- 垫      脚                                3个

- 钳      子                                1件

- 检验合格证                                1份

- 使用说明书                                1份

- 天平装箱单                                1份

附件：

小螺丝匕                                   1件

本产品执行Q/YXLQ39企业标准

-7-

目 录

- 主要用途及作用原理 ---------------------------1

- 主要技术参数 ------------------------------------2

- 图片说明 ------------------------------------------3

- 天平的安装和调整-------------------------------4

- 天平的使用和维护保养-------------------------6

- 成套性----------------------------------------------7

- 主要用途及作用原理

JN-B型精密扭力天平是一种能衡量极轻微重量、比较灵敏的精密计量仪器。它操作简便，可不用砝码而能直接迅速正确地读取测定值。本天平适用于电子、纺织、冶金、化工、农业，卫生部门和科研单位及高等院校，作微量物质的称量和精密分析之用。

本型号天平的主要结构由平卷簧和片簧两种弹性元件组合而成，使用时不用砝码，只需转动读数旋钮，依靠弹性元件扭转角度所产生的平衡扭力来测量出物质的重量，所以无支点机械磨损。由于该天平是采用单臂杠杆结构形式所以不存在不等臂性误差。在横梁的一端，装有速停阻尼器是横梁摆动能在几秒钟内停止，从而便于迅速读出测定数值。天平的主要结构均密封于外壳内，秤盘和被称物质用计量盒与外界隔绝。

-1 -

五、天平的使用和维护保养

本天平是一种精密计量仪器,必须特别仔细的保养它,必须严格遵守天平的安装及使用规则。

- 刚安装好的天平,必须待与周围环境温度一致后,方能使用。

- 使用前要检查天平各零部件安装是否正确,然后调整天平的平衡位置,方可使用。

3.称物和砝码应放在秤盘中心,以免开启天平后秤盘产生摆动。称物的重量不得超过天平的最大称量范围,一切称物的取放,都应在关闭制动器的情况下进行,以免天平受冲击而损坏。

4.天平不使用时,应关闭制动旋钮,并使读数指针指在零位上,使游丝不长期处在工作状态,根据天平的使用频繁程度,应定期进行清洁工作和计量性能检定。发现天平有损坏或摆动不正常时,在未消除故障前,应停止使用,待修理检定合格后方能使用。

- 6-

4..将标准砝码放在秤盘上，关闭计量盒，将读数旋钮向逆时针转动，使指针对准点线（即是最大称量）上，再转动制动旋钮开启天平，此时平衡指针必须与核验线重叠成一线。如有偏离核验线，应减去或加上砝码差数，热闹后再查阅检定证上天平的允差数，计算天平计量是否符合允差。

5.转动制动旋钮关闭天平，将标准砝码取出，旋动读数旋钮，将读数指针回到零位，这时天平安装方才完毕。

附表 1：

| 最大称量/mg | 温度范围/℃ | 相对湿度/% |
| --- | --- | --- |
| 5～10 | 20±2 | 75 |
| 25～50 | 20±5 |  |
| 100～2500 | 20±7 | 85 |

- 5 -

- 主要技术参数

- 称量范围及分度值

| 型 号 | 称量范围/mg | 分度值/mg | 估 计 读数/mg |
| --- | --- | --- | --- |
| JN-B-5 | 0～5 | 0.01 | 0.005 |
| JN-B-10 | 0～10 | 0.02 | 0.01 |
| JN-B-25 | 0～25 | 0.05 | 0.025 |
| JN-B-50 | 0～50 | 0.1 | 0.05 |
| JN-B-100 | 0～100 | 0.2 | 0.1 |
| JN-B-250 | 0～250 | 0.5 | 0.25 |
| JN-B-500 | 0～500 | 1 | 0.5 |
| JN-B-1000 | 0～1000 | 2 | 1 |
| JN-B-2500 | 0～2500 | 5 | 2.5 |

- 外 形 尺 寸（mm） 260×190×365

- 重量（净重）       5kg

- 2 -

三、图片说明

- 3 -

四、天平的安装和调整

天平开箱拆包后，应用手帕、纱布、软刷等软性物质小心做好清洁工作，严禁使用粗布、硬刷，防止擦伤碰坏。

- 将天平放置在适当的温度、湿度（见附录表1）的室内及稳固的工作台上，垫上垫脚，观察水泡，两手旋动水平调整脚，使水泡内气泡处于小圆圈中心。

- 将纸袋内秤盘取出，挂在秤钩上，然后关上计量盒。

3.转动读数旋钮，使读数指针对准零位。然后转动制动旋钮开启天平，观察平衡指针，在镜子上的投影线应与刻度板上的核验线重叠，须轻轻地拨开读数旋钮中间的保护壳，然后用小螺丝批微微旋动中间螺丝，若平衡指针偏左，螺丝批向右旋转，平衡指针偏右，螺丝批向左旋转，调整到平衡指针与核验线重叠在一直线上。

- 4 -