低温恒温循环器

使

用

说

明

书

上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司

使用前请详细阅读说明书

二． 产品的特点

1．全新一代PT100控制系统。

2．全新一代设计温度多点修正，使温度的线性更加的平稳，更加保证了实际的精度提高。

3．软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差，温度修正分辨率最高达0.01℃，使温度显示值准确无误。

4. 按触摸按键可快速准确设定你所需的温度，操作简单方便。

5. 智能软件温度稳定性强，PID可根据不同的介质自动整定最佳参数，特殊用户还可人工重新调整参数。

6. 具有超温保护，超温鸣叫报警，可设定超温报警温度，超温时可自动切断负载。具有温度传感器异常保护等功能，确保试验安全。

7. 使用软件数字锁定控制系统各项设定值，避免无关人员进行误操作，保证实验过程数据正确。

8. 准确的温度控制，使工作槽内温度快速稳定。

9. 先进的内循环和外循环系统，内循环使温度均匀稳定，外循环输出15L/min、16L/min的流量恒温液体去建立第二恒温厂。

10.高效低噪音全封闭压缩机制冷，降温速度快，具有过热、过电流等多重保护。

11.仪器的外观直角边缘采用人性化的圆角设计，更安全更美观。

12.隐藏式的排液阀使设备整体美观大方，还避免了设备在运输过程中的损坏，更安全。

13. 仪器内胆、台面均为不锈钢材质，清洁卫生，美观大方。

14.可选配远程控制，国际标准的Modbus RTU 通讯协议。

15.根据实际的使用温度范围，特殊用户可自行调整温度线性参数，使实际精度提高至0.05～0.10℃.

16.根据客户需求可选配或定制支架。

三．技术参数

| 型号（model） |  |
| --- | --- |
| 温度范围（℃） |  |
| 温度波动度（±℃） |  |
| 显示精度（℃） |  |
| 有效工作开口（mm²） |  |
| 有效工作深度（mm） |  |
| 循环泵流量（L/min） |  |
| 制冷方式 | 优质全封闭压缩机制冷 |
| 功率（KW） |  |
| 电压（V/Hz） | 220V/50Hz |

四．设备安装与操作步骤说明

1.拆开包装箱，检查设备外观是否完好。

2.往水槽工作口注入您需要测试温度的液体介质。（液体介质的液面与工作不锈钢台板保持10～20mm距离  见图1）

3.从附件箱里取出软管。（随机配一根，内循环的不配软管）

4.软管插入设备背面出水口处与进水口处，连接起来。（注意：内循环方式的设备不具备此功能  见图2）

5.插上电源插头开机。（注意：请选择相对应的电源电压）

6.开启“总电源开关”。

7.开启“循环”开关。（注意液体介质是否流动）

8.设定您需要的工作温度。

9.开启“制冷”开关。（注意：使用工作温度高于环境温度15度以上“制冷”开关无需打开）

五．显示屏按键说明

▼ 减健     ▲加健     ◀ 移位健     SET 功能健      PV  测量温度窗口

⊙负载电源键          ❁制冷键      ❃循环开关键        SV 设定温度窗口

六．液体介质使用说明

1.使用工作温度8℃～80℃时，液体介质选用纯净水。

2.使用工作温度-80℃～8℃时，液体介质选用工业酒精。（注意;化工工业酒精,含酒精量97%）

3.使用工作温度80℃～90℃时，液体介质选用水油混合物。（注意比例：水60% 油40%粘度10CS或者20CS）

4.使用工作温度90℃～100℃时，液体介质选用油。（注意：油品选工业硅油，粘度10CS或者20CS）

5.使用工作温度100℃～250℃时，液体介质选用硅油。（注意：硅油粘度50CS）

6.使用工作温度200℃～300℃时，液体介质选用硅油。（注意：硅油粘度80CS）

七．温度设定的举例说明

1：例如设定使用温度65℃：

①.按功能键“SV”显示处末位闪烁。

②.按移位键把“SV”显示处移到个位数闪烁，此时按加键把数字加到“005.00”。

③.按移位键把“SV”显示处移到十位数闪烁，此时再按加键把数字加到“065.00”。

④.按功能键保存使用温度的设定值。

2：例如设定使用温度-35℃：

①.按功能键“SV”显示处末位闪烁。

②.按移位键把“SV”显示处移到个位数闪烁，此时按减键把数字减到“-005.00”。

③.按移位健把“SV”显示处移到十位数闪烁，此时再按减键把数字减到“-035.00”。

④.按功能键保存使用温度的设定值。

八．测量值温度与实际值温度校正说明

1：实际值温度比测量值温度高的操作方法:

①.长按设定功能键“5”秒钟左右，“PV”测量值窗口显示“PASS”字样。

②.按加键“SV”显示处输入密码“000001”。

③.再按一次功能键“PV”测量值窗口显示“SC”字样。

④.例如：如实际值温度比测量值温度高“0.2℃”，就在“SV”显示处设定校正加“0.2℃”。

⑤.按功能健一次，再长按功能键“5秒”钟左右，退出校正模式并保存校正值。

2：实际值温度比测量值温度低的操作方法：

①.长按设定功能键“5”秒钟左右，“PV”测量值窗口显示“PASS”字样。

②.按加键“SV”显示处输入密码“00001”。

③.再按一次功能键“PV”测量值窗口显示“SC”字样。

④.例如：如实际值温度比测量值温度低“-0.2℃”，就在“SV”显示处设定校正减“-0.2℃”。

⑤.按功能健一次，再长按功能键“5秒”钟左右，退出校正模式前保存校正值。

九．设备的安全指示

1.核对电源电压是否正确。

2.核对电源插座的总功率是否承受设备的总功率。

3.核对电源插座上是否有良好的接地装置。

4.设备安装于通风干燥处，后背及两侧离开障碍物400mm距离。

5.液体介质必须加满。（按图1指示）

6.使用的液体介质不能含有腐蚀性。

7.循环搅拌功能必须打开。（否则温度不稳定，加热器容易烧坏）

8.“制冷”开关不能随意开启和关闭，关闭后重新启动必须间隔5至10分钟。

9.槽内液体介质在大于40℃高温下，不能开启“制冷”降温。

十．设备维护保养

1.设备尽量不要长期使用。（每天工作8～12小时）

2.外观保持干净，干燥。

3.压缩机机组部分每间隔1-2个月清理灰尘一次。（具体根据实际工作环境调整）

4.槽内液体介质建议经常放出来，清理并保养设备。（每天使用的2周一次，如果长期不使用，槽内液体介质必须放出来）

十一.常见故障原因及排除方法

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 不能开机 | 电源是否接通 | 接通电源 |
|  | 熔断器是否完好 | 更换熔断器 |
|  | 开关接触及各部位连接线不可靠 | 连接可靠 |
| 温控仪失控 | 可控硅是否损坏 | 专业人员更换 |
|  | 温控仪是否有故障 | 专业人员排除或更换 |
| 异常震响 | 通风循环不良 | 检查近排风口 |
|  | 连接件松动 | 找出松动点并加固 |
| 不能循环（带外循环功能的） | 检查循环保险丝是否完好 | 更换保险丝 |
|  | 检查循环开关 | 打开循环开关或者更换开关 |
| 制冷效果不好 | 检查冷却风扇是否工作 | 更换风扇 |
|  | 清理制冷机组上灰尘 | 气泵吹 |
|  | 检查液体介质是否结冰 | 更换液体介质 |
| 完全不制冷 | 检查电源、检查交流接触器、检查压缩机 | 更换 |

十二. 装箱清单

1、主机     1台

2、盖板     1块

3、说明书   1份

4、合格证保修卡   1份

保修证

产品名称:

产品型号:

生产日期:

售出日期:

保修说明

本仪器自交货之日起12个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障提供免费保修。在保修期内，本公司将对被证明是有缺陷的仪器有选择的进行免费修理。玻璃制品不在保修范围内。

保修范围

因用户使用不当、在不符合要求的条件下使用、未经授权擅自维修或改装而引起的损坏等，不属于保修范围。

保修期外维修，适当收取成本费。

上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司

合 格 证

此产品经公司品质部检验合格，准予出厂。凭本卡及购机发票保修。保修期限，根据发票开具日期及合同生效日期履行。                              产品名称:低温恒温循环器       型号:                编号：

签章：                        检验员: 05           日期:

上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司